BROJ: 10/19-11

DANA: 29.05.2017.

RAZJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA

MEDICINSKЕ OPREME JN 3/2017OP

PITANJE:

Detaljnom analizom dostavljene nam Konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinske opreme Otvoren postupak Javna nabavka br. 3/2017OP, ustanovili smo da su nam potrebne dodatne informacije i pojašnjenja pa Vas, u skladu sa članom 63. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama, blagovremeno, u predviđenom roku, molimo da nam odgovorite na sledeća pitanja:

PITANJE BR. 1:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 1. stoji:

„Suvi sterilizator za sterilizaciju do 200ºC“

Molimo da prihvatite sterilizatore sa radnom temperaturom do 250ºC, jer je viša temperatura bolja za proces sterilizacije.

PITANJE BR. 2:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 2. stoji:

“Radna zapremina sterilizatora 33 lit. ± 5%”

Molimo da prihvatite sterilizatore sa radnom zapreminom min. 20 litara.

Kako se radi o suvom sterilizatoru, koji je predviđen primarno za sterilizaciju laboratorijskog pribora, mišljenja smo da sterilizator zapremine 20 litara i više u potpunosti zadovoljava potrebe korisnika.

PITANJE BR. 3:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 4. stoji:

“Debljina materijala radnog prostora≠1mm”

Mišljenja smo da je došlo do tehničke greške pri sastavljanju Konkursne dokumentacije, te Vas molimo da ovaj zahtev brišete, jer nema nikakvog značaja za kvalitet uređaja.

PITANJE BR. 4:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 6. stoji:

“Duplo staklo dihtovano u silikon gumi na vratima za posmatranje radnog prostora bez otvaranja vrata”

Molimo da dozvolite učešće sterilizatora koji nema staklo na vratima.

Vrata sterilizatora sa staklom su više estetskog karaktera, jer sva obaveštenja vezano za proces sterilizacije korisnik može videti na displeju sterilizatora, te nema potrebe da posmatra radni prostor. A svakako je bezbednije i efikasnije da čitava vrata budu iz jednog dela. Koliko god da je staklo kvalitetno I da je dihtovano u silikonskoj gumi, dihtovanje nikada ne može biti 100%, a I podložno je trošenju.

PITANJE BR. 5:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 8. stoji:

“Odvođenje vlažnog vazduha preko ventilacionog podesivog otvora prečnika 50mm”

Kako biste omogućili učešće većeg broja potencijalnih ponuđača, molimo da navedenu karakteristiku izmenite tako da glasi: “Odvođenje vlažnog vazduha preko ventilacionog podesivog otvora prečnika 50mm± 5%”

PITANJE BR. 6:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 10. stoji:

“Snaga grejača sterilizatora 900W± 5%”

Molimo da prihvatite učešće sterilizatora koji ima maksimalnu snagu grejača do 980W. Ovo je mala razlika u snazi grejača, koja ne utiče bitno na troškove naručioca, a omogućava veću konkurentnost I ne favorizuje nikoga od potencijalnih ponuđača.

PITANJE BR. 7:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 12. stoji:

“Mikroprocesorski regulator za regulaciju temperature sa dva LED displeja u dve boje za pokazivanje trenutne temperature, zadate temperature i vreme rada sterilizatora na zadatoj temperaturi”

Molimo da izmenite ovu karakteristiku tako da glasi: Mikroprocesorski regulator za regulaciju temperature sa min 1 digitalnim displejem za prikazivanje parametara procesa sterilizacije”. Mišljenja smo da je nebitno za neprolazni sterilizator da li ima 1 ili 2 displeja, ukoliko su na istim prikazani neophodni parametri procesa sterilizacije.

PITANJE BR. 8:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 14. stoji:

“Spoljašnji plašt sterilizatora od dekapiranog lima debljine ≠1.5 mm, plastificiran”

Molimo da se ova karakterisitka izmeni i da glasi: “Spoljašnja obloga sterilizatora od pocinkovanog čeličnog lima, prekrivena bojom otpornom na visoke temperature ili bolje”

Mišljenja smo da je prilikom sastavljanja Konkursne dokumentacije došlo do tehničke greške prilikom sastavljanja ove karakteristike, te Vas molimo da izvršite izmenu, kako bi zahtev bio jasan I kako bi potencijalni ponuđači mogli da ponude adekvatan uređaj.

PITANJE BR. 9:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 15. stoji:

“Pt-100 L-300 sonda za očitavanje temperature”

Molimo da se ova karakterisitka izmeni i da glasi: “Pt-100 sonda za očitavanje temperature”, jer se dužina PT sonde može razlikovati od uređaja do uređaja, a ne utiče na funkcionalnost iste.

PITANJE BR. 10:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, Pozicija 18. stoji:

“Težina praznog sterilizatora 25 kg”

Kako biste omogućili učešće većeg broja potencijalnih ponuđača, molimo da izmenite ovu karakteristiku tako da glasi: “Težina praznog sterilizatora  do 35 kg”, jer težina sterilizatora ne utiče na njegovu funkcionalnost.

PITANJE BR. 11:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, nakon pozicije 18. se ponavljaju brojevi pozicija od 15 do 18. Molimo da izvršite ispravku u konkursnoj dokumentaciji, kako bi potencijalni ponuđači mogli adekvatno da odgovore na zahteve.

“Težina praznog sterilizatora 25 kg”

PITANJE BR. 12:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, ponovljena pozicija 17. glasi:

“Maksimalna visina uređaja: 500 mm ± 5%”

Kako biste omogućili učešće većeg broja potencijalnih ponuđača, molimo da izmenite ovu karakteristiku tako da glasi: “Maksimalna visina uređaja: 600 mm ± 5%”.

PITANJE BR. 13:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, ponovljena pozicija 17. glasi:

“Maksimalna širina uređaja: 470 mm ± 5%”

Molimo da izmenite ovu karakteristiku tako da glasi: “Maksimalna širina uređaja: 400 mm ± 5%”.

PITANJE BR. 14:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, pozicija 19. glasi:

“Maksimalna dubina uređaja: 450 mm ± 5%”

Kako biste omogućili učešće većeg broja potencijalnih ponuđača, molimo da izmenite ovu karakteristiku tako da glasi: “Maksimalna dubina uređaja: 550 mm ± 5%”.

PITANJE BR. 15:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Tehničke karakteristike, pozicija 20. glasi:

“Sertifikat ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003”

Molimo da izmenite ovu karakteristiku tako da glasi: “Uređaj mora ispunjavati sledeće standarde:

ISO 9001:2008

ISO 13485:2003

CE93/42/EEC

CE 1023”

Kako je uređaj namenjen za sterilizaciju laboratorijskog pribora u zdravstvenoj ustanovi, mišljenja smo da je neophodno da ispunjava sve navedene standarde.

PITANJE BR. 16:

U Konkursnoj dokumentaciji, Partija 11 – Sterilizator, Mesto i rok isporuke stoji:

“Rok I isporuka dobara ne može biti duži od 30 dana od dana stupanja na snagu ugovora”

Molimo da izmenite ovaj zahtev tako da glasi: Rok isporuke dobara ne može biti duži od 60 dana od dana stupanja na snagu ugovora.”

Kako većina potencijalnih dobavljača nudi robu inostranih proizvođača, molimo da produžite rok isporuke dobara, kako bi se ista mogla blagovremeno proizvesti i dopremiti.

ODGOVOR:

Povodom konkretnog pitanja zainteresovanog ponuđača, izvršiće se Izmene i dopune konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku i iste će biti objavljene na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

KOMISIJA

ZA JAVNE NABAVKE

_______________________