БРОЈ: 10/19-12

ДАНА: 29.05.2017.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врше се:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА**

**МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЈН 3/2017ОП**

Врши се измена карактеристика у партији 11 - стерилизатори **на страни 18/63, 19/63** Конкурснe документацијe за јавну набавку отворени поступак ЈН бр. 3/2017ОП за потребе Дома здравља Сремска Митровица.

**ИЗМЕНА ГЛАСИ:**

**ПАРТИЈА 11 – СТЕРИЛИЗАТОР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Стерилизатор | ком | **2** |

**Техничке карактеристике:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Zahtevana karakteristika** | **DA/NE** |
| **1** | **Suvi sterilizator za sterilizaciju do 250°C** |  |
| **2** | **Radna zapremina sterilizatora min.20 lit.± 5%** |  |
| **3** | Materijal radnog prostora nerđajući čelik |  |
| **4** | Ručno otvaranje vrata sa sigurnosnim zatvaranjem u dve tačke |  |
| **5** | **Duplo staklo dihtovano u silikon gumi na vratima za posmatranje radnog prostora bez otvaranja vrata ili bez stakla na vratima** |  |
| **6** | Radni prostor izolovan mineralnom vunom debljine 50-70 mm |  |
| **7** | **Odvođenje vlažnog vazduha preko ventilacionog podesivog otvora prečnika 50 mm.± 5%** |  |
| **8** | Dve po visini podesive police od perforiranog INOX-a u radnom prostoru |  |
| **9** | **Snaga grejača sterilizatora maksimalno do 980W ± 5%** |  |
| **10** | Ventilator sa vazdušnom turbinom za mešanje toplog vazduha |  |
| **11** | **Mikroprocesorski regulator za regulaciju temperature sa min 1 digitalnim displejem za prikazivanje parametara procesa sterilizacije** |  |
| **12** | Sigurnosni sistem od pregrevanja u samom regulatoru temperature |  |
| **13** | **Spoljašnja obloga sterilizatora od pocinkovanog čeličnog lima, prekrivena bojom otpornom na visoke temperature ili bolje.** |  |
| **14** | **Pt-100 sonda za očitavanje temperature** |  |
| **15** | Mogućnost hlađenja 10-60 min uključivanjem ventilatora bez uključivanja grejača |  |
| **16** | Tajmer od 0-99 časova koji odbrojava unazad kad dostigne zadatu temperaturu |  |
| **17** | **Težina praznog sterilizatora do 35 kg** |  |
| **18** | Maksimalno opterećenje po polici do 15 kg |  |
| **19** | Električna instalacija: 220V-240V, 50-60 Hz |  |
| **20** | **Maksimalna visina uređaja: 600 mm ± 5%** |  |
| **21** | **Maksimalna širina uređaja: 400 mm ± 5%** |  |
| **22** | **Maksimalna dubina uređaja: 550 mm ± 5%** |  |
| **23** | **Sertifikat ISO 9001:2008 , ISO 13485:2003, CE93/42/EEC, CE1023”** |  |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

**Стерилизатор мора бити регистрован код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.**

**Врши се измена у делу место и рок испоруке на страни 20/63** Конкурснe документацијe за јавну набавку отворени поступак ЈН бр. 3/2017ОП за потребе Дома здравља Сремска Митровица.

**ИЗМЕНА ГЛАСИ:**

**Место испоруке**

Рок испоруке добара не може бити дужи од **60 дана** од дана ступања на снагу уговора.“

Место испоруке је франко магацин Наручиоца.

Испорука добара подразумева инсталацију и пуштање у рад предметног добра.

Врши се измена **на страни 45/63** Конкурснe документацијe за јавну набавку отворени поступак ЈН бр. 3/2017ОП за потребе Дома здравља Сремска Митровица. Измена се односи на смањење потребне количине стерилизатора (са 5 на 2).

**ИЗМЕНА ГЛАСИ:**

**ПАРТИЈА 11 – СТЕРИЛИЗАТОР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Стерилизатор | ком | **2** |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**КОМИСИЈА**

**ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**