БРОЈ: 10/19-10

ДАНА: 25.05.2017.

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врше се:

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - НАБАВКА**

**МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЈН 3/2017ОП**

Врши се измена у партији 11 - стерилизатори **на страни 6/63** Конкурснe документацијe за јавну набавку отворени поступак ЈН бр. 3/2017ОП за потребе Дома здравља Сремска Митровица, тако **што се мења захтев Наручиоца у погледу набавке количине стерилизатора (смањује се са 5 на 2), а у делу напомене додаје се захтев Наручиоца да стерилизатор мора бити регистрован код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.**

**ИЗМЕНА ГЛАСИ:**

**ПАРТИЈА 11 – СТЕРИЛИЗАТОР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Стерилизатор | ком | **2** |

**Техничке карактеристике:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Zahtevana karakteristika** | **DA/NE** |
| **1** | Suvi sterilizator za sterilizaciju do 200°C |  |
| **2** | Radna zapremina sterilizatora 33 lit.± 5% |  |
| **3** | Materijal radnog prostora nerđajući čelik |  |
| **4** | Debljina materijala radnog prostora ≠1 mm |  |
| **5** | Ručno otvaranje vrata sa sigurnosnim zatvaranjem u dve tačke |  |
| **6** | Duplo staklo dihtovano u silikon gumi na vratima za posmatranje radnog prostora bez otvaranja vrata |  |
| **7** | Radni prostor izolovan mineralnom vunom debljine 50-70 mm |  |
| **8** | Odvođenje vlažnog vazduha preko ventilacionog podesivog otvora prečnika 50 mm |  |
| **9** | Dve po visini podesive police od perforiranog INOX-a u radnom prostoru |  |
| **10** | Snaga grejača sterilizatora 900W ± 5% |  |
| **11** | Ventilator sa vazdušnom turbinom za mešanje toplog vazduha |  |
| **12** | Mikroprocesorski regulator za regulaciju temperature sa dva LED displeja u dve boje za pokazivanje trenutne temperature, zadate temperature i vreme rada sterilizatora na zadatoj temperaturi |  |
| **13** | Sigurnosni sistem od pregrevanja u samom regulatoru temperature |  |
| **14** | Spoljašnji plašt sterilizatora od dekapiranog lima debljine ≠1.5 mm, plastificiran |  |
| **15** | Pt-100 L-300 sonda za očitavanje temperature |  |
| **16** | Mogućnost hlađenja 10-60 min uključivanjem ventilatora bez uključivanja grejača |  |
| **17** | Tajmer od 0-99 časova koji odbrojava unazad kad dostigne zadatu temperaturu |  |
| **18** | Težina praznog sterilizatora 25 kg |  |
| **15** | Maksimalno opterećenje po polici do 15 kg |  |
| **16** | Električna instalacija: 220V-240V, 50-60 Hz |  |
| **17** | Maksimalna visina uređaja: 500 mm ± 5% |  |
| **18** | Maksimalna širina uređaka: 470 mm ± 5% |  |
| **19** | Maksimalna dubina uređaja: 450 mm ± 5% |  |
| **20** | Sertifikat ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003 |  |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

**Стерилизатор мора бити регистрован код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.**

**КОМИСИЈА**

**ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**