БРОЈ: 10/19-4

ДАНА: 03.05.2017.

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ДОМ ЗДРАВЉА „СРЕМСКА МИТРОВИЦА“**

**СТАРИ ШОР 65, 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

**ЈАВНА НАБАВКА**

**МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2017ОП**

|  |  |
| --- | --- |
| Објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки | 03.05.2017. године |
| Рок за достављање понуда | 05.06.2017. године |
| Јавно отварање понуда | 05.06.2017. године |

**Мај,2017. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012**,** 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 10/19-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 10/19-3, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку за јавну набавку – медицинска опрема**

**ЈН бр. 3/2017ОП**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 21 |
| V | Критеријум за доделу уговора | 25 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 26 |
| VII | Образац понуде | 35 |
| VIII | Модел уговора | 39 |
| IX | Образац структуре цене са упутством | 43 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 46 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 47 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 48 |
| XIII | Изјава понуђача о прихватању услова из позива за подношење понуде и конкурсне документације | 49 |

**Напомена:**

Приликом припреме понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне конкурсне документације, као и одговоре на постављена питања објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: **Дом здравља „Сремска Митровица“**

Адреса:**Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица**

Интернет страница: [www.dzsm.rs](http://www.dzsm.rs)

Врста наручиоца: Здравствена установа

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 3/2017ОПсу добра *–* медицинска опрема.

**4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лице (или служба) за контакт: Правна служба Дома здравља Сремска Митровица, е - mail адреса: [ustanova@dzsm.rs](mailto:ustanova@dzsm.rs), [marina.carevic@dzsm.rs](mailto:marina.carevic@dzsm.rs), телефон: 022/610-222 локал 241, телефон/факс: 022/615-105, сваког радног дана у времену од 7,00 до 14,00 часова.

**6.** **Подношење понуда**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Дом здравља „Сремска Митровица“, Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема за потребе Дома здравља Сремска Митровица, ЈН бр. 3/2017ОП - НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача до дана **05.06.2017. године до 10,00 часова. Отварање понуда** спроводи се одмах након истека рока за подношење понуда**,** односно **истог дана у 11,00 часова** у просторијама Правне службе Дома здравља „Сремска Митровица“, ул. Стари шор 65. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који пуномоћје подносе на самом отварању понуда, а које мора бити издато на меморандуму понуђача, заведено, оверено печатом и потписано од овлашћеног лица понуђача.

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

1. **Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 3/2017ОПсу добра *–* медицинска опрема.

Назив и ознака из општег речника набавки: Медицинска орпрема – 33100000.

1. **Партије**

Набавка је обликована у 11 (једанаест) партија и то:

Партија 1 - ЕКГ апарати

Партија 2 - Термокаутер

Партија 3 - Кардиолошка столица

Партија 4 - Аспиратор мобилни

Партија 5 - Евакуациона столица

Партија 6 - Апарат за испитивање виталитета

Партија 7 - Инхалатори

Партија 8 - Вакум апарат за физикалну терапију

Партија 9 - Спирометар

Партија 10 - Апарат за електромишићну стимулацију

Партија 11 - Стерилизатор

***III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

**ПАРТИЈА 1 – ЕКГ АПАРАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ЕКГ апарат | ком | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Red.br. | **TEHNIČKI ZAHTEV** | **DA/NE** |
| 1. | Simultani 12 kanalni EKG |  |
| 2. | Težina do 1,5Kg |  |
| 3. | Rad na struju i baterije, Pri radu na baterije minimum 6 sati monitoringa. |  |
| 4. | Indikator punjenja baterije |  |
| 4.1 | Punjenje od potpuno prazne do pune baterije za maksimalno 2,5 sati |  |
| 5. | Štampač: |  |
| 5.1 | Trokanalni |  |
| 5.2 | Širina papira, min 80mm |  |
| 6. | Ekran: |  |
| 6.1 | Veličine minimum 60x80mm |  |
| 6.2 | Da poseduje pozadinsko posvetljenje |  |
| 7. | Prikaz na ekranu: |  |
| 7.1 | Minimum 3-EKG krive i jedna kriva ritma |  |
| 7.2 | HR |  |
| 7.3 | Brzina (mm/s), osetljivost (cm/mV) |  |
| 7.4 | Status filtera (uklj/isklj) |  |
| 7.5 | Alarm prazne baterije |  |
| 7.6 | Alarm HR |  |
| 8. | Alarm za HR za vreme monitoringa (gornji i donji limit) |  |
| 9. | Raspored odvoda: |  |
| 9.1 | Standardan |  |
| 9.2 | Kabrera |  |
| 10. | Programi za analizu EKG: |  |
| 10.1 | Analiza ritma |  |
| 10.2 | Dijagnostička premeravanja QRS |  |
| 11. | Memorija: |  |
| 11.1 | Mogućnost memorisanja EKG, 8sek (simultano 12 kanala) |  |
| 11.2 | Kapacitet, min 20 EKG snimaka sa dijagnostičkim merenjima (QRS, P-Q, QT, QTc) i uglovima (P, QRS, T) |  |
| 12. | Filteri: |  |
| 12.1 | Linijski 50Hz, Mišićni |  |
| 12.2 | Filter izoelektrične linije |  |
| 13. | Pacijent kabel sa zaštitom od defibrilacije |  |
| 14. | Uređaj mora biti kompatibilan sa postojećim programom za PC za obradu podataka, i imati mogućnost potpune integracije u isti. Program za PC sa za analizu i pregled Ekg snimaka na PC računaru, sa bazom podataka na serveru sa mogućnošću pristupa Ekg snimcima sa drugih radnih stanica. Program treba da ima mogućnost štampe nalaza, snimka i analize Ekg snimka u .pdf formatu. |  |
| 15. | Pribor, isporučiti uz aparat: |  |
| 15.1 | pacijent kabel (sa zaštitom od defibrilacije) |  |
| 15.2 | punjač za baterije |  |
| 15.3 | elektrode ekstremiteta, 1set |  |
| 15.4 | elektrode grudno usisne, 6kom |  |
| 15.5 | papir za štampu, 2kom |  |
| 15.6 | elektro gel, 250ml |  |
| 15.7 | termo-izolaciona torba za nošenje aparata |  |
| 15.8 | uputstvo za rad |  |
| 15.9 | Software za rad na računaru, sa licencom |  |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 2 – ТЕРМОКАУТЕР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Термокаутер | ком | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elektrohiruški generator za potrebe ginekologije** | | |
| **R.b.** | **Zahtevane tehničke karakteristike** | **DA/NE** |
| 1. | Kompaktan uređaj, mase od max 6 kg |  |
| 2. | Maksimalna izlazna snaga maksimalno 100 W |  |
| 3. | Uređaj poseduje jedan priključak za povezivanje i monopolarnih i bipolarnih instrumenata |  |
| 4. | Veliki pregledan, LCD ekran sa soft tasterima za odabir željenog režima rada i izbora izlazne snage |  |
| 5. | Minimum dva moda monopolarnog sečenja, jedan za suvo sečenje sa visokim stepenom hemostaze tzv. blend; jedan mod za čisto sečenje bez hemostaza |  |
| 6. | Minimum dva moda monopolarne koagulacije jedan za umerenu koagulaciju, i drugi za fulguraciju tkiva |  |
| 7. | Minimalno jedan mod bipolarne koagulacije |  |
| 8. | Monitoring neutralne elektrode u monopolarnom režimu - Kvalitet kontakta kože pacijenta sa neutralnom elektrodom, mora biti prikazan vizuelno na ekranu aparata, npr. Zeleno - dobar kontakt, Crveno - bez kontakta i sl. |  |
| 9. | Audio alarm u slučaju lošeg kontakta neutralne elektrode sa kožom pacijenta sa nemogućnošću nastavka procedure, dok se kvalitet kontakta ne poveća - sistem zaštite pacijenta |  |
| 10. | Audio alarmi za svaku nepravilnost u radu sa vizelnim prikazom greške(npr crvena lampica ili slično) sa momentalnim prekidom sečenja ili koagulacije - sistem zaštite pacijenta |  |
| 11. | Svaki izabrani režim može se kontrolisati nožnom pedalom - papučicom |  |
| 12. | Potreban pribor: |  |
| 1.    Nožna papučica jednostuka - 1 komad |  |
| 2.    Multifunkcijski kabl sa držačem monopolarne elektrode i kablom za bipolarnu pincetu -1 komad |  |
| 3.    Bipolarna pinceta ugaona dužine cca 190mm - 1 komad |  |
| 4.    Monopolarna elektroda tip ugaona lanceta - 5 komada |  |
| 5.    Monopolarna elektroda tip Lopta 6mm - 5 komada |  |
| 6.    Monopolarna elektroda tip ugaona lopta 2mm - 5 komada |  |
| 7.    Kabl za jednokratnu neuralnu elektrodu min dužine 4m - 1 komad |  |
| 8.    Neutralna elektroda jednokratna podeljena cca 110cm2 - 20 komada |  |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 3 – КАРДИОЛОШКА СТОЛИЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Кардиолошка столица | ком | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **КАРДИОЛОШКА СТОЛИЦА**  **техничке карактеристике:** | **DA/NE** |
| Dimenzije: |  |
| Visina sa naslonom min. 900 mm |  |
| Širina minimum 500 mm |  |
| Maksimalna težina 12 kg |  |
| Minimalna nosivost 180 kg |  |
| Napravljena od anodizovanog aluminijuma |  |
| Četiri točkića |  |
| Prednji točkići sa kočnicama |  |
| Kaiševi za fiksaciju pacijenta na stolici |  |
| Platno mora biti lako perivo i dezinfikovano |  |
| Mora posedovati 4 teleskopske ručke za nošenje |  |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 4 – АСПИРАТОР МОБИЛНИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Аспиратор мобилни | ком | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ASPIRATOR BATERIJSKI, 36 lit/min 12 V / 220 V**  **Техничке карактеристике:** | **ДА/НЕ** |
| Napajanje: 220V/12V, sa baterijom i punjačem (kapacitet baterije mora biti minimum 45 min. pod maksimalnim pritiskom) |  |
| Ručka za nošenje |  |
| Težina: maximum 5 kg |  |
| Sukcija: minimum 500 mmHg |  |
| Protok: minimum 35 lit/min |  |
| Zaštita: Zaštitni ventil od prelivanja, antibakterijski filter |  |
| Providna, višekratna, autoklavijabilna boca, kapaciteta min. 900ml |  |
| Analogni vakuummetar |  |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 5 – ЕВАКУАЦИОНА СТОЛИЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Евакуациона столица | ком | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЕВАКУАЦИОНА СТОЛИЦА**  **Техничке карактеристике:** | **ДА/НЕ** |
| Poseduje frikcione klizače za spuštanje niz stepenice |  |
| Naslon glave se izvlači radi lakše manipulacije |  |
| **Dimenzije:** |  |
| Visina sa naslonom min. 900 mm |  |
| Širina minimum 550 mm |  |
| Maksimalna težina 18 kg |  |
| Minimalna nosivost 170 kg |  |
| Napravljena od anodizovanog aluminijuma |  |
| Četiri točkića |  |
| Prednji točkići sa kočnicama |  |
| Kaiševi za fiksaciju pacijenta na stolici |  |
| Platno mora biti lako perivo i dezinfikovano |  |
| Mora posedovati 4 teleskopske ručke za nošenje |  |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 6 – АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВИТАЛИТЕТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Апарат за испитивање виталитета | ком | 2 |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 7 – ИНХАЛАТОРИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | Инхалатори | ком | 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИНХАЛАТОРИ**  **Техничке карактеристике:** | **ДА/НЕ** |
| Inhalatori sa klipnim kompresorom za profesionalnu upotrebu |  |
| Maksimalni pritisak 280 kPa |  |
| Protok vazduha minimalno 15l/min |  |
| Radni pritisak 0-110 kPa |  |
| Radni ciklus **kontinualan** |  |
| Nivo buke maksimalno 55Dba |  |
| Težina do 2,5 kg |  |
| Kapacitet nebulajzera 16mL |  |
| Respirabilna zapremina < 5 µm 80 % |  |
| MMAD(medijana aerodinamskog dijametra mase aerosol-kapljice 2,7 µm |  |
| Brzina nebuliziranja 0,60 mL/min |  |
| Rezidualna zapremina 0,7 ml |  |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 8 – ВАКУМ АПАРАТ ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Вакум апарат за физикалну терапију | ком | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ВАКУМ АПАРАТ ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ**  **Техничке карактеристике:** | **ДА/НЕ** |
| Način rada: kontinualni i impulsni |  |
| Vreme vakumiranja u impulsnom režimu: 0,5 do 5s |  |
| Vreme pauze u impulsnom režimu: 0,5 do 1,5s |  |
| Intenzitet vakuuma: 0 do 700mBar |  |
| Mogućnost povezivanja sa aparatom za terapiju Interferentnim, Dijadinamičkim strujama i TENS-om. |  |
| LC numerički displej |  |
| Napon napajanja: 230V/50Hz |  |

**Pribor:**

1. Elektroprovodno spojno vakuum crevo crveno (x2)
2. Elektroprovodno spojno vakuum crevo crno (x2)
3. Vakuum ventuza Ø55mm (x4)
4. Vakuum ventuza Ø90mm (x4)
5. Celulozni sundjer za vakuum elektrodu Ø55mm (x4)
6. Celulozni sundjer za vakuum elektrodu Ø90mm (x4)
7. Spojni kabal sa aparatom za elektroterapiju (x1)
8. Uputstvo za rad (x1)

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 9 – СПИРОМЕТАР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Спирометар | ком | 1 |

**Техничке карактеристике:**

Aparat za PC računar, sistem za merenje spirometrije, softver, set pribora neophodan za merenje spirometrije.

Sistem merenja protoka vazdha je pneumotahograf ili ekvivalent.

Aparat ima mogućnost sledećih merenja:

- Spora spirometrija:

VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, Vcin, Vcex, Vcmax, TI, TE, Ttot ...

- Krivulja protok volumena:

FVC, FEV1, FEV5, FEV2, FEV3, FEV1%VCmax, FEV1%FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, FEF75/85, PIF, MIF50, MEF50%MIF50...

- Maksimalna voljna ventilacija:

MVV, BF\_MVV, VT\_MVV ...

- Bronhodilatatorski test

Softver za bronhoprovokaciju.

Softver za kalbraciju mora imati sledece mogucnosti:

* Kalibracija
* ’’Three Flow Protokol’’ Kalibracija

Softver aparata ima bazu podataka pacijenata i merenja i mogućnost kreiranja izveštaja po želji korisnika koji se mogu sačuvati i koristiti po želji.

Mogućnost štampe izveštaja, istovremeno, u PDF fajl i na štampač, sa opcijom gde korisnik može automatski da podesi gde će se PDF fajl sačuvati i mogućnošću automatskog kreiranja imena fajla iz imena, prezimena, identifikaciong broja pacijenta.

Softver aparata mora da ima mogućnost i unosa raspona ruku umesto visine uz korišćenje formule koja uzima u obzir pol, rasu i starost za preračunavanje iste.

Sva merenja moraju biti sacuvana u PC racunaru i imati mogucnost poredjenja starih merenja i stampu istih.

Softver mora posedovati mogućnost spajanja ispirijuma i expirijuma sa razlicith krivulja protok volumen, istog pacijenta, jednog merenja u jednu krivulju protok volumen.

Softver mora imati mogucnost automatske provere kvaliteta merenja.

Softver mora imati mogućnost biološke kontrole kvaliteta sa specijalnim izveštajem koji uključuje trend grafikon i trend parametre.

Softver mora imati mogućnost prokaza sledećih parametara kvaliteta tokom izvođenja spirometrije: FET sa indikatorom za 6 sekundi i prikaz dostizanja platoa.Sav pribor mora da bude za višekratnu upotrebu.

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 10 – АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОМИШИЋНУ СТИМУЛАЦИЈУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Апарат за електромишићну стимулацију | ком | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОМИШИЋНУ СТИМУЛАЦИЈУ**  **Техничке карактеристике:** | **ДА/НЕ** |
| Oblici struja: galvanska, eksponencijalne, pravougaone, trapezoidne |  |
| Intenzitet struje: 0 do 40mA (minimum) |  |
| Mogućnost promene parametara terapije u toku tretmana (bez prekidanja tretmana) |  |
| Digitalni instrument za prikazivanje intenziteta galvanske struje |  |
| Bar-graf instrument za prikazivanje intenziteta galvanske struje |  |
| Napon napajanja: 220V/50Hz |  |
| Klasa bezbednosti: I, tip BF, saglasno standardu IEC601-1 |  |

**Pribor:**

* gumenografitna elektroda 50x50mm (x2)
* gumenografitna elektroda 60x80mm (x2)
* gumenografitna elektroda 70x120mm (x2)
* elektroda za monopolarnu primenu (x1)
* navlaka za elektrodu 50x50mm (x2)
* navlaka za elektrodu 60x80mm (x2)
* navlaka za elektrodu 70x120mm (x2)
* komplet kaiševa sa čičak trakom (x1)
* dvožilni pacijent kabal (x1)
* uputstvo za rad (x1)

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

Медицинска опрема мора бити регистрована код Aгенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, а предузеће мора поседовати дозволу за обављање делатности Министарства здравља.

**ПАРТИЈА 11 – СТЕРИЛИЗАТОР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бр.** | **Назив** | **Јединица мере** | **Количина** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Стерилизатор | ком | 5 |

**Техничке карактеристике:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Zahtevana karakteristika** | **DA/NE** |
| **1** | Suvi sterilizator za sterilizaciju do 200°C |  |
| **2** | Radna zapremina sterilizatora 33 lit.± 5% |  |
| **3** | Materijal radnog prostora nerđajući čelik |  |
| **4** | Debljina materijala radnog prostora ≠1 mm |  |
| **5** | Ručno otvaranje vrata sa sigurnosnim zatvaranjem u dve tačke |  |
| **6** | Duplo staklo dihtovano u silikon gumi na vratima za posmatranje radnog prostora bez otvaranja vrata |  |
| **7** | Radni prostor izolovan mineralnom vunom debljine 50-70 mm |  |
| **8** | Odvođenje vlažnog vazduha preko ventilacionog podesivog otvora prečnika 50 mm |  |
| **9** | Dve po visini podesive police od perforiranog INOX-a u radnom prostoru |  |
| **10** | Snaga grejača sterilizatora 900W ± 5% |  |
| **11** | Ventilator sa vazdušnom turbinom za mešanje toplog vazduha |  |
| **12** | Mikroprocesorski regulator za regulaciju temperature sa dva LED displeja u dve boje za pokazivanje trenutne temperature, zadate temperature i vreme rada sterilizatora na zadatoj temperaturi |  |
| **13** | Sigurnosni sistem od pregrevanja u samom regulatoru temperature |  |
| **14** | Spoljašnji plašt sterilizatora od dekapiranog lima debljine ≠1.5 mm, plastificiran |  |
| **15** | Pt-100 L-300 sonda za očitavanje temperature |  |
| **16** | Mogućnost hlađenja 10-60 min uključivanjem ventilatora bez uključivanja grejača |  |
| **17** | Tajmer od 0-99 časova koji odbrojava unazad kad dostigne zadatu temperaturu |  |
| **18** | Težina praznog sterilizatora 25 kg |  |
| **15** | Maksimalno opterećenje po polici do 15 kg |  |
| **16** | Električna instalacija: 220V-240V, 50-60 Hz |  |
| **17** | Maksimalna visina uređaja: 500 mm ± 5% |  |
| **18** | Maksimalna širina uređaka: 470 mm ± 5% |  |
| **19** | Maksimalna dubina uređaja: 450 mm ± 5% |  |
| **20** | Sertifikat ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003 |  |

**Напомена:**

Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом. Понуде које не испуњавају захтеване техничке карактеристике биће одбијене као неприхватљиве.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави оригиналан проспект, брошуру, каталог произвођача или упутство за употребу предметног добра, и да у истом назначи број партије на коју се понуда односи и обележи сваку компоненту понуђеног добра захтевану техничком спецификацијом.

Уколико приложена проспектно/техничка документација не садржи податке о горе наведеним техничким карактеристикама захтеваним техничком спецификацијом, понуђач може приложити и оригинал писану изјаву произвођача којом се потврђују одређене техничке карактеристике понуђеног медицинског апарата.

Уколико понуђач не достави ни један од наведених докумената на основу којих се може утврдити испуњење захтеваних техничких карактеристика, понуђач ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, а пре доношења одлуке о додели уговора, у седишту наручиоца, по потреби изврши презентацију понуђених апарата ради увида у испуњеност тражених техничких карактеристика.

Доказивање техничких карактеристика презентацијом позвани понуђачи морају извршити у року од максимално 5 дана од дана пријема писаног позива од стране наручиоца.

**Начин спровођења контроле**

Понуђач је материјално одговоран за квалитет испорученог добра и дужан је да надокнади сваку штету коју наручилац евентуално претрпи. Наручилац и Понуђач ће констатовати преузимање добра. У случају утврђених недостатака у квалитету испорученог добра, понуђач мора исте отклонити, најкасније у року од 48 часова од часа утврђивања недостатка.

**Место и рок испоруке**

Рок испоруке добаране може бити дужи од 30 дана од дана ступања на снагу уговора.

Место испоруке је франко магацин Наручиоца.

Испорука добра подразумева инсталацију и пуштање у рад предметног добра.

**Гаранција и грешке у квалитету**

Понуђач је дужан да да гаранцију на понуђено добро у трајању од минимум 12 месеци, која се рачуна од дана примопредаје добра.

**НАПОМЕНЕ:**

* **Понуђач који нуди добра домаћег порекла дужан је уз понуду доставити доказ о домаћем пореклу робе како би остварио ткз. преференцијал***,* **односно повлашћени положај приликом избора најповољније понуде прописан у члану 86. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Уверење о домаћем пореклу робе издаје Привредна комора Србије.** *Понуђач може доставити копију Уверења које је прибавио произвођач или које је прибавио сам понуђач. Понуђач који не достави напред наведени доказ не може остваривати права предвиђена у Закону о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012*, *14/2015 и 68/2015) за добра домаћег порекла.*

***\*******Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа: Агенције за лекове и медицинска средства РС, Агенције за привредне регистре РС.***

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***
   1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке: Решење надлежног Министарства. *(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);*
6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*
   1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
7. Да понуђач располаже неопходним **финансијским капацитетом.**
   1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

***Напомена:***

*Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.*

* 1. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

1. ***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs).

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – **Доказ:** Решење надлежног Министарства, коју понуђач доставља у виду неоверене копије.

**Дозвола мора бити важећа.**

1. *Услов из члана чл. 75. ст. 2. -* ***Доказ:*** *Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу* ***XI****).* Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Регистар понуђача је доступан на интернет страници[www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs).

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. **Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:** Услов је да понуђач у последње 2 (две) обрачунске године (2014, и 2015) није пословао са губитком и да није био у блокади у последње 2 (две) године рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. **Докази који се достављају су следећи:**

а) Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне две обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне две обрачунске године;

б) Потврда о ликвидности, коју издаје Народна банка Србије, Одељење принудне наплате, Крагујевац, тел. 034/307884, е‐маил: zahtevzapotvrde@nbs.rs. Потврда о ликвидности мора да покрива период од 2 (две) године рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки;

ц) Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства доставља: ‐ биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне две године; ‐ потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном – текућем рачуну за претходне две обрачунске године и податке о блокади за последњих 6 месеци до дана објављивања позива на Порталу јавних набавки.

У колико понуђач није регистрован код Агенције за привредне регистре, као доказ да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом може се доставити биланс стања и успеха за последње две обрачунске године 2014. и 2015.

Као доказда понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, под тачком б (потврда о ликвидности која издаје Народна банка Србије) може се доставити и изјава понуђача са навођењем интернет странице Народне банке Србије на којој се може видети тражени податак.

**Наручилац задржава право да на писмени захтев врши увид у оригиналну документацију којом понуђач доказује испуњеност услова финансијског капацитета.**

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

**Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***V* ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је навео дужи гарантни рок медицинске опреме предметне јавне набавке. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом ценом и истим понуђеним гарантним роком, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који је краћи рок испоруке.

***VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. **Понуду доставити на адресу: Дом здравља Сремска Митровица, Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица*,* са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема за потребе Дома здравља Сремска Митровица ЈН бр. 3/2017ОП - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 05.06.2017. годинедо 10,00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Сви обрасци морају да буду читко попуњени, потписани од стране овлашћеног лица понуђача и печатирани. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

**Понуда мора да садржи:**

* Докази о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона;
* Образац понуде, потписан и печатом оверен;
* Модел уговора - понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом сваку страну оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора (*Уколико понуђач подноси понуду за више партија потребно је копирати модел уговора и доставити за сваку партију посебно*);
* Образац структуре цене са упутством како да се попуни, за сваку партију за коју се конкурише, попуњен, потписан и печатом оверен;
* Образац изјаве о независној понуди;
* Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама;
* Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива за достављање понуде и конкурсне документације;
* Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача.

1. ***ПАРТИЈЕ***

Јавна набавка је обликована у 11 партија.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за све партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

**Дом здравља Сремска Митровица, Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица** са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку добара –** **медицинска опрема за потребе Дома здравља Сремска Митровица ЈН бр. 3/2017ОП - НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку добара –** **медицинска опрема за потребе Дома здравља Сремска Митровица ЈН бр. 3/2017ОП - НЕ ОТВАРАТИ** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку добара –** **медицинска опрема за потребе Дома здравља Сремска Митровица ЈН бр. 3/2017ОП - НЕ ОТВАРАТИ -** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **добара –** **медицинска опрема за потребе Дома здравља Сремска Митровица ЈН бр. 3/2017ОП - НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VII**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VII**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

* 1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
  2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

**9.1*.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је до 90 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015) после испоруке добара, а након доставе фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.3.** Захтев у погледу начина, рока и места испоруке добрара

Рок испоруке добаране може бити дужи од 30 дана од дана ступања на снагу уговора.

Место испоруке је франко магацин Наручиоца.

Испорука добра подразумева инсталацију и пуштање у рад предметног добра.

**9.4.**Захтев у погледу гарантног рока

Понуђач је дужан да да гаранцију на понуђено добро у трајању од минимум 12 месеци, која се рачуна од дана примопредаје добра.

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које Добављач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испорука добара.

Након закључења уговора, а после истека рока важности понуде, Наручилац може прихватити корекцију уговорене цене изражену у динарима у складу са променом званичног средњег курса динара у односу на EUR, према подацима Народне Банке Србије, стављањем у однос средњег курса на дан настанка промета са средњим курсом на дан истека рока важења понуде. Корекција цене ће се применити само када промена курса буде већа од + 5% и вршиће се искључиво на основу писаног захтева Добављача, а након дате сагласности Наручиоца.

***11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

***12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

**I Понуђач је дужан да у понуди достави:**

**Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде** и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% наручилац наводи проценат, у складу са подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је **30** дана од дана отварања понуда средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде.

**Меница са документима се доставља за сваку партију за коју се понуђачу додељује уговор, а у КОЈИМА ЈЕ ВРЕДНОСТ УГОВОРА (ПО ПАРТИЈИ) ВЕЋА ОД 100.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А. За партије у којима је вредност нижа од 100.000,00 динара без ПДВ-а (по партији), понуђач доставља једну меницу са меничним овлашћењем на 10% вредности уговора без ПДВ-а у тим партијама укупно.** Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

**Напомена:**

У случају да је јавна набавка обликована по партијамаи да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију посебно.

**II Изабрани понуђач је дужан да достави:**

**Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.** За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач биће у обавези да приликом потписивања уговора или у року од 8 дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице. Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну понуђача, статусних промена код понуђача, оснивања нових правних субјеката и др. Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

Меница са документима се доставља за сваку партију за коју се понуђачу додељује уговор, а у КОЈИМА ЈЕ ВРЕДНОСТ УГОВОРА (ПО ПАРТИЈИ) ВЕЋА ОД 100.000,00 ДИНАРА БЕЗ ПДВ-А. За партије у којима је вредност нижа од 100.000,00 динара без ПДВ-а (по партији), понуђач доставља једну меницу са меничним овлашћењем на 10% вредности уговора без ПДВ-а у тим партијама укупно. Уколико се понуђач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи. Меницу за добро извршење посла наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

-уколико понуђач не испоштује одредбе уговора;

-уколико понуђач не врши испоруку добара на начин и у року дефинисаним Уговором

**13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца **Дом здравља „Сремска Митровица“, Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица**, електронске поште на e-mail [ustanova@dzsm.rs](mailto:ustanova@dzsm.rs) или факсом на број 022/615-105, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом **„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 3/2017ОП”.** Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

**17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

**18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail [ustanova@dzsm.rs](mailto:ustanova@dzsm.rs), факсом на број 022/615-105или препорученом пошиљком са повратницом.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

**Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:**

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

***\* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.***

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за

којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату**, **први примерак,** оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште**,** који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1,** за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

**НАПОМЕНА:** Посебно је значајно да се у пољу *„сврха уплате“* подаци упишу **оним редоследом како је то приказано** у горе наведеним примерима. У пољу *„позив на број“* уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « \* и сл.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку добара *–* медицинска опрема**,** ЈН број 3/2017ОП.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Шифра делатности:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Врста правног лица*  *(заокружити)* | - микро  - мало  - средње  - велико  - физичко лице |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

1. **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Понуђена цена** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| Партија 1 - ЕКГ апарати |  |  |
| Партија 2 - Термокаутер |  |  |
| Партија 3 - Кардиолошка столица |  |  |
| Партија 4 - Аспиратор мобилни |  |  |
| Партија 5 - Евакуациона столица |  |  |
| Партија 6 - Апарат за испитивање виталитета |  |  |
| Партија 7 - Инхалатори |  |  |
| Партија 8 - Вакум апарат за физикалну терапију |  |  |
| Партија 9 - Спирометар |  |  |
| Партија 10 - Апарат за електромишићну стимулацију |  |  |
| Партија 11 - Стерилизатор |  |  |
| **Рок важења понуде** не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуда | |
| **Рок плаћања** је до 90 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015) после испоруке добара, а након доставе фактуре. | | |
| **Гарантни рок:** минимум 12 месеци, од дана примопредаје добра. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** месеци. | |
| **Рок испоруке добара** не може бити дужи од 30 дана од дана ступања на снагу уговора | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана. | |
| **Место испоруке** - франко – магацин наручиоца Дом здравља „Сремска Митровица“, Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица, радним даном до 13h. | | |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.*

***VIII МОДЕЛ УГОВОРА***

*Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, понуђач мора да попуни, потпише и на свакој страни печатом овери, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.*

*Уколико понуду подноси група понуђача, попуњен модел уговора потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или**Овлашћени представник групе понуђача. Ако је понуђач навео да ће**Набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део уговора који ће извршити подизвођа.*

*Уколико понуђач подноси понуду за више партија потребно је копирати модел уговора и доставити за сваку партију посебно*.

**УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ**

**МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ**

**ПАРТИЈА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Закључен између:***

***Наручиоца ДОМА ЗДРАВЉА СРЕМСКА МИТРОВИЦА***

***са седиштем у Сремској Митровици, улица Стари шор 65, ПИБ: 105809818,***

***Матични број: 08894426, Шифра делатности: 8621***

***Број рачуна: 840-793661-10, 840-78667-95, Назив банке: Управа за трезор,***

***Телефон и Телефакс: 022/615-105***

***кога заступа в.д. директор др Владимир Лукић***

***(у даљем тексту овог Уговора: НАРУЧИЛАЦ)***

*и*

***Добављача ................................................................................................***

***са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ......................................., Шифра делатности:..............................***

***Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,***

***Телефон:............................Телефакс:***

***кога заступа...................................................................***

***(у даљем тексту овог Уговора: ДОБАВЉАЧ),***

*ЈН Број: 3/2017ОП*

*Број и датум одлуке о додели уговора:............................од дана................. године.*

*Понуда изабраног добављача бр. ................ од дана...............................године.*

**Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, одлуком директора Дома здравља, број: **10/19-2 од дана 03.05.2017. године** спровео поступак јавне набавке **медицинске опреме – партија \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** те изабрао Добављача као најповољнијег понуђача с којим склапа уговор.

Предмет овог уговора је снабдевање Наручиоца траженим добрима наведеним у конкурсној документацији, према спецификацији добара из обрасца понуде Добављача, број: **\_\_\_\_\_\_** од дана **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** године и то:

*Место за спецификацију из понуде добављача.*

**Члан 2.**

Уговарачи су сагласни да је уговорена вредност за целокупну уговорену количину добра из члана 1. без обрачунатог ПДВ-а **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара*.*

Цена која се фактурише обрачунава се са стопом ПДВ-а од **\_\_\_\_\_ %**.

Укупна вредност са обрачунатим ПДВ-ом износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** динара, а подразумева испоруку, на адресу Наручиоца са свим зависним трошковима.

**Члан 3.**

Након закључења уговора, а после истека рока важности понуде, Наручилац може прихватити корекцију уговорене цене изражену у динарима у складу са променом званичног средњег курса динара у односу на EUR, према подацима Народне Банке Србије, стављањем у однос средњег курса на дан настанка промета са средњим курсом на дан истека рока важења понуде. Корекција цене ће се применити само када промена курса буде већа од + 5% и вршиће се искључиво на основу писаног захтева Добављача, а након дате сагласности Наручиоца.

**Члан 4.**

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, Добављач је дужан да у року од 8 дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице. Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од највише 10% од од вредности уговора без ПДВ-а, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. У меничном овлашћењу се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Добављача, статусних промена код Добављача, оснивања нових правних субјеката и др. Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

Уколико се Добављач не буде придржавао уговорених обавеза у погледу доброг извршења посла, Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од вредности уговора без ПДВ-а. Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи. Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у следећим случајевима:

-уколико Добављач не испоштује одредбе уговора;

-уколико Добављач не врши испоруку добара на начин и у року дефинисаним Уговором.

**Члан 5.**

Исплата уговореног износа из члана 2. Уговора биће извршена уплатом на рачун Добављача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, који се води код банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Рок за плаћање уредно достављеног рачуна је до 90 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015) од дана пријема уредно сачињеног рачуна, с тим што се даном пријема рачуна сматра дан наведен на заводном печату Наручиоца.

По исплати уговорене цене на уговорени начин, све финансијске обавезе Наручиоца према Добављачу по основу овог уговора престају.

**Члан 6.**

Квалитет добра који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати важећим и међународним стандардима за ту врсту добра.

Добављач даје гарантни рок\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_за понуђена добра који се рачуна од дана примопредаје добра.

**Члан 7.**

Добављач је материјално одговоран за квалитет испорученог добра и дужан је да надокнади сваку штету коју купац евентуално претрпи. Наручилац и Добављач ће констатовати преузимање добра.

**Члан 8.**

Рок испоруке добране може бити дужи од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана ступања на снагу уговора.

Место испоруке је франко – магацин Наручиоца Дом здравља „Сремска Митровица“, Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица, радним даном до 13h. .

**Члан 9.**

Свака уговорна страна може једнострано раскинути Уговор уз достављање писаног обавештења у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. Наручилац задржава право да једнострано откаже овај Уговор уз достављање писаног обавештења, нарочито уколико дође до смањења расположивих средства у тренутку закључења овог уговора односно уколико средства расположива за предметна добра не буду довољна за реализацију уговора.

Уговор ће се сматрати раскинутим након протека рока од 15 дана, од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

**Члан 10.**

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа које је Добављач доставио уз своју понуду.

Уговорне стране су сагласне да све оно што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима у делу у коме нису супротне императивним одредбама Закона о јавним набавкама.

Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, уговара се надлежност стварно надлежног Суда у Сремској Митровици.

# Члан 11.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране.

Све измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су сачињене у писаној форми и потписане од стране овлашћених лица уговорних страна.

**Члан 12.**

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка иду Добављачу, а преостала 4 (четири) примерка уговора остају Наручиоцу.

ДОБАВЉАЧ НАРУЧИЛАЦ

ВД ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

др Владимир Лукић

***IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

**ПАРТИЈА 1 – ЕКГ АПАРАТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | ЕКГ апарат | ком | 6 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 2 – ТЕРМОКАУТЕР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Термокаутер | ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 3 – КАРДИОЛОШКА СТОЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Кардиолошка столица | ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 4 – АСПИРАТОР МОБИЛНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Аспиратор мобилни | ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 5 – ЕВАКУАЦИОНА СТОЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Евакуациона столица | ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 6 – АПАРАТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ВИТАЛИТЕТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Апарат за испитивање виталитета | ком | 2 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 7 – ИНХАЛАТОРИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Инхалатори | ком | 9 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 8 – ВАКУМ АПАРАТ ЗА ФИЗИКАЛНУ ТЕРАПИЈУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Вакум апарат за физикалну терапију | ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 9 – СПИРОМЕТАР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Спирометар | ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 10 – АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОМИШИЋНУ СТИМУЛАЦИЈУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Апарат за електромишићну стимулацију | ком | 1 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**ПАРТИЈА 11 – СТЕРИЛИЗАТОР**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. б.** | **Назив** | **Јед. мере** | **Кол.** | **Јединична цена без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Стерилизатор | ком | 5 |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Образац понуде се попуњава тако што понуђач**,** у горе наведене колоне**,** уноси тачне податке за добро за које доставља понуду**.** Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка**,** иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом**.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**,** у обавези је да наведе податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу**,** као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача**.**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за свако тражено добро;
* у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за свако тражено добро и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим количинама (које су наведене у колони 4); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
* у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за свако тражено добро; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке медицинске опреме*,* бр. 3/2017ОП, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у поступку јавне набавке – медицинске опреме бр. 3/2017ОП, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

Назив понуђача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Деловодни број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**XIII ИЗЈАВА**

**ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач:

- да сам упознат са свим захтевима и условима из Конкурсне документације **за јавну набавку добара – медицинска опрема за потребе Дома здравља Сремска Митровица“,** **ЈН број 3/2017ОП.**

- као и да подношењем понуде у потпуности, целости и без резерве прихватам све услове наведене у Јавном позиву за достављање понуда и Конкурсној документацији.

Као овлашћено лице за заступање, о д г о в о р н о изјављујем да су сви подаци дати у понуди истинити и тачни и свестан сам да давање нетачних података повалчи за собом законску одговорност и искључење из поступка.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. године.

Изјаву дао:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. Име и презиме овлашћеног лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица понуђача